| 序号 | 设备名称 | 拟购置数量（台/套） | 主要技术性能、指标参数 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计算服务器集群 | 1套 | 1、密度泛函理论计算软件：需获得该计算软件在化学与精细化工广东省实验室的≥6位学术用户许可服务。 2、系统集成服务： （1）支持多队列和多策略作业调度管理，包括但不限于：公平竞争、高级资源预留与限制、绝对优先级、断点和恢复、手动调整用户作业优先级等。 （2）支持GPU、MIC等异构资源管理调度；提供计算资源量化和用户配额管理功能； 提供作业统计报表：每用户作业数量、资源使用量、消耗机时等；提供完善的系统运行日志，支持保存和导出不少于60天的历史日志。 | 高性能计算服务器集群，主要用于研发催化材料、能源材料、谱学方法，与超时空分辨谱学等实验平台合作，验证理论预测，校验材料数据质量，形成完整的催化剂创新、开发的立体平台，加速催化剂的应用速度。 |
|  | 主动式消磁器 | 4套 （其中双探头配置 2套 单探头配置 2套） | 1、消磁效果：消磁器动态范围针对交流磁场 ( x & y 轴) 为48mG pk-pk, Z 轴为33mGpk-pk, 在50/60Hz 机频时可将外部交流磁场干扰改善至少100倍以上,针对直流磁场变动质改善最少400倍。 2、分辨率及精度：分辨率 ≤ 1 nT；测量精度 ≤ 0.1 %；噪音干扰 ≤ 1 nT RMS (测量带宽)。 | 对于实验室所处环境的磁场条件，主动式消磁器是实时动态的，针对外部磁场变化为自动应答，响应时间小于100微秒。主动式消磁器能同时消除AC交流电和DC直流电的磁场干扰，包含来自电梯、火车和交通工具等DC直流电磁场的干扰，环境复杂的电镜中心均配备了进口的主动式磁场消磁器。此外，球差电镜、场发射透射电镜对磁场的环境需求要高于扫描电镜和双束电镜，故在球差电镜和透射电镜选用双探头消磁器，在扫描电镜和双束电镜选用单探头消磁器。 |
|  | 主动式减震系统 | 4套 （其中300KV场发射透射电镜用增强版主动减振系统（1套），200KV场发射透射电镜用主动式减振台（1台），双束电镜和场发射扫描电镜用主动式减振台（2台）） | 300KV场发射透射电镜用增强版主动减振系统 1、系统承重范围：镜筒下主动减振区域承重≥2500 kg；高压发生器下主动减振区域承重≥1300KG 2、减振性能：1Hz减振幅度：≥50%；2Hz以上减振幅度：≥90% 200KV场发射透射电镜用主动式减振台 1、载重范围：镜筒下主动减振区域承重≥2500 kg 2、减振性能：1Hz减振幅度：≥50%；2Hz以上减振幅度：≥90% 双束电镜和场发射扫描电镜用主动式减振台 1、载重范围：≥1200 kg 2、减振性能：1Hz减振幅度：≥50%；2Hz以上减振幅度：≥90% | 主动式减振台用于300KV场发射透射电镜/200KV场发射透射电镜/双束电镜/场发射扫描电镜。主动检测输入振动并动态消除，从而减少周围环境和设备的影响，保证仪器的技术指标。 |
|  | 气相色谱仪 | 2套 | 1、具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率，有效延长色谱柱使用寿命。 2、程序升温进样口最高温度：450℃。 3、自动进样器不小于150位。 | 气相色谱仪是一种能够对气体、可挥发液体混合物组成进行精确定量分析的基本科学仪器，主要用于石油化工产品、制药中间体、挥发性气体等样品的分离及定量分析。 |
|  | 高效液相色谱仪 | 2套 | 1、输液单元： （1）流量范围：0.001-5.000ml/min （2）流量精密度不大于RSD：0.06％ （3）泵最大耐压: ≥60Mpa 2、柱温箱： （1）温控范围：室温-10℃-85℃ （2）柱容量：可同时容纳色谱柱12根；手动进样器两个，梯度混合器，高压流路切换阀2个。 | 高效液相色谱仪(HPLC)是对液体待检测物进行分离检测分析的仪器，主要用于生物医药研究、食品分析、无机分析等领域。 |
|  | 透射电镜原位液体电化学系统 | 1套 | 1、芯片设计：芯片上有专利化液体直流流道设计，可以通过控制芯片上进液口和出液口的压力差来控制纳米反应室里的液体流速和液层厚度。 2、液压控制精度：±5mbar。 | 透射电镜原位液体电化学系统能够在透射电镜（TEM）内为样品提供液体电化学环境。使得TEM能够观察样品的微观结构在液体环境中的演变过程，以直接揭示样品结构与其液固界面反应性质之间的科学关系。 |
|  | 桌面式扫描电镜 | 1台 | 1、抽真空时间：小于1.5分钟。 2、寻样方式：光学导航功能（非电子图像导航）。 3、可以输出完整的正方形视场图，不会遗漏数据信息。 | 桌面式扫描电镜可用于材料科学、纳米颗粒、生物医学、纺织纤维等诸多领域的基础和应用研究，用于满足在亚微米尺度下应用要求的用户，提供便捷式，材料快速筛选的成像服务。 |
|  | 气相色谱质谱联用仪 | 1套 | 1、主机具有“参数锁定”和“显示屏锁定功能”，从而避免误操作和意外操作。这些功能均可在主机彩色触摸屏上进行设置。 2、样品位：≥150位样品盘。 3、保留时间重复性：<0.0008min。 4、质量数范围: 1.6 ～1050 u。 5、高真空：双入口差动式涡轮分子泵排气系统，不低于380L/sec。 | 用于有机化合物的定量和定性分析，应用涵盖药物分析、精细化工、锂电池等领域。 |
|  | 全自动电位滴定仪和水分仪 | 1套 | 全自动电位滴定仪： 1、配置瓶顶式加液驱动单元，加液时活塞由上往下运动，具有气泡陷阱功能：加液时，气泡被吸附在滴定管上部，活塞由上向下运动，溶液从滴定管底部流出；避免活塞由下向上运动，溶液从滴定管顶部流出，气泡容易从顶部进入加液管路，影响滴定体积计算。 2、滴定管具有4流路通道控制功能，无需拆卸连接管路等部件实现自动完全排空溶液、自动清洗、自动更换试剂的功能，实现无死体积滴定。也能够实现定量移液、配液、转移、稀释等液体处理功能。 水分仪： 1、测量精度：±3ug(当水含量10ug～1000ug),≤0.3%(当水含量大于1000ug)。 | 全自动电位滴定仪和水分仪用于实验室科研人员进行相关的水相酸碱滴定、非水相酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、卡氏水分滴定等化学滴定反应和进行水分的精确测量，提高滴定的准确度和效率。 |
|  | 多组分气体分析仪 | 1套 | 1、干涉仪：抗震性能强，采用镀金立体角镜，双动镜设计，入射角度30°。 2、检测器：数字技术的电制冷MCT检测器，灵敏度高，无需液氮。 3、设备无需进行对气体做任何标定，快速检测。 | 多组分气体分析仪可以连续分析各种混合气体中的CO、NOx、CHx、甲醛，苯环化合物，醇类化合物等数百种气体浓度，目前以其大范围、多组分、连续实时监测方式而为成为环境污染监测的理想工具。它具有以下特点：可以同时测量多种气体的浓度，测量范围宽，仪器灵敏度高，精度高，响应速度快，选择性良好(有很高的选择性系数)，可靠性高，寿命长；系统易于升级，增加新的监测项目无需改变硬件，运行费用低。所以，多组分气体分析仪是当前处理工厂和汽车尾气以及各种VOCs消除的最主要的仪器之一。 |
|  | 在线气相色谱 | 1套 | - 分流/不分流毛细管柱进样口： （1）压力控制精度：0.001psi/kPa/bar 2、热导检测器（TCD）： （1）灵敏度：20000mv.mL/mg (癸烷)。 3、氢火焰检测器（FID）： （1）检测限：1.3×10-12g/s ( 十二烷 )。 （2）动态范围：107 | 用于直链烷烃脱氢制备α-烯烃产物在线分析。 |
|  | 超高效液相色谱仪 | 1套 | 1、四元梯度泵： （1）流量精度：<0.07%RSD （2）流速准确度 ：±1% （3）梯度精度：< 0.2 % RSD 2、自动进样器： （1）样品残留：<0.1%（启动洗针程序） （2）样品容量：大于等于130个2 mL样品瓶 3、二极管阵列检测器： （1）二极管数量：1024 | 可用于实验室样品的分离、辅助定性和定量检测。应用包括药物分析、药物一致性评价、个体化用药检测、脂类代谢、胆汁酸检测、维生素、氨基酸、多肽和蛋白检测等多个方面，包括一系列配套设备。 |
|  | 旋转圆盘圆环电极 | 1套 | 1、精度：≤1% 2、准确度：≤3% 3、盘环间隙<=320μm；盘环尺寸精度：0.01 mm 4、收集率：37% | RRDE旋转圆盘圆环电极，是电化学领域中一类可以旋转的工作电极，包含2个工作电极，分别是盘电极与环电极，使用时，配合对电极与参比电极，构成四电极体系，利用双恒电位仪/电化学工作站加以测试，广泛用于氢燃料电池催化剂研究及评价；锂空气电池研究；电化学动力学研究；氧还原反应ORR、氧析出反应OER、水氧化析过氧化氢等研究。 |
|  | 双通道电化学工作站 | 1套 | 1、电位扫描方式：每个通道均具有线性扫描及阶梯波扫描双重方式。 2、高频高压交流/直流通道： （1）输入阻抗：1012Ω （2）频率范围：10 Hz - 7 MHz 3、大电流通道： （1）电流量程范围：2 A - 4 nA （2）频率范围 10 Hz – 1 MHz | 设备是用于催化剂、电子化学品等的电化学机理、电极过程动力学等研究，可实现两个独立测试，也可以实现两个通道的协同测试：辅助分压同时同步交流阻抗测试，同一样品两个通道直流和交流协同测试。 |
|  | 自动控温旋光仪 | 1台 | 1、控温范围10℃—40℃，温度精度0.1℃，可直接测量样品真实温度，非采用间接线圈无线传输测样品管温度。 2、准确度：0.003°Arc。 | 用于分析新合成产物的特性；制药工业的定量检测；制糖工业的定量检测；香精香料的定量检测；手性分子物质的选择性检测等等。 |
|  | 循坏式流体抛光机 | 1台 | 1、未抛之前内流道粗糙度控制在≤Ra3.2um，抛后最佳可控制粗糙度≤Ra0.8um10。 2、表面粗糙度仪：精度要求0.001 μm，可零件的测平面、曲面、深槽以及小孔等位置。 | 本次采购的磨粒流金属抛光机是化学与精细化工广东省实验室的一个非常重要的精密机械加工平台型设备。该设备可以与实验室的3D金属打印机配套使用，主要解决3D打印模具内部通道毛刺问题，提高零件精度。此外，该设备还可以单独使用可对不锈钢、镍基合金、铝合金以及钛合金等材质的化工设备、光学器件和注塑模具等进行精密抛光加工。 |
|  | 宽带可调谐超快激光 | 1套 | 1、调谐范围：至少涵盖1000cm-1-3300cm-1范围。其中较短波长应涵盖750-950nm区间。 2、平均功率：不低于300mW。 3、脉宽：<10-50ps可调，光谱FWHM：<15cm-1。 | 拟采购的宽带可调谐的超快激光器主要用于显微成像领域，作为受激拉曼光谱光源：同步双/多光束输出及波长调谐功能的超快光源组件，方便集成进入本单位的显微受激拉曼系统，产生强度超过激发阈值的光场，获得较高光谱分辨率的成像结果。可拓展光源：经分光后，预留为多个反应动力学光谱探测系统提供可快速调谐的超快激光光源或种子光源的能力。 |
|  | 多功能微孔板检测仪 | 1套 | 1、分光系统：四光栅光路及滤光片光路，激发和发射分别为双光栅，杂光率＜0.0005%。 2、检测器：光吸收（紫外硅光电二级管）、荧光（扩展波长低暗电流PMT）、发光（低暗电流单光子计数PMT）。 3、光吸收模式： （1）扫描速度：≤ 7 sec（200-1000 nm，1nm步进）。 （2）波长准确性：±0.3nm。 4、荧光模式： （1）荧光检测限：M/M （四光栅）≤ 0.5 pM (≤ 50 amol/well; 100 μl) 荧光素 5、时间分辨荧光检测模式： （1）波长选择范围：Ex: 230 – 900 nm; Em: 280 – 900 nm，1nm可调（四光栅）。 | 多功能微孔板检测应用广泛，可应用在如下的领域：分子生物学、生物化学、ELISA、酶动力学、昆虫学、细菌鉴定等。该系统具有具备高精度和高通量的双重特点，除了具有传统多功能微孔板检测仪的功能外，在多样品DNA、蛋白等检测方面具有不可替代的优势，即检测出少至16ng/孔和测量出50ng的DNA，达到分光光度计的精度。 |
|  | 实验室级双螺杆挤出机 | 1台 | 1、螺杆直径范围: 19~22mm 2、喂料电机功率：0.37kW,变频调整,喂料稳定 3、喂料螺杆直径：25mm | 双螺杆挤出机是制备配方类喂料及聚合物加工改性的主要设备之一，广泛应用于食品、塑料、橡胶、涂料、石油化纤、建材、纸浆、食品、饲料加工以及流体机械等领域，和单螺杆挤出机相比，具有挤出量大、塑化效果好、能耗低、物料在机筒内停留时间较短、排气效果优异、具有一定的自洁能力等优点。 |
|  | 壳聚糖及其衍生物产业化应用设备 | 1套 （材料制备设备由6台仪器组成，性能测试设备由5台仪器组成。） | 材料制备设备：（1）双层玻璃反应釜（容量：10L、瓶口数：7、转速：0~450rpm、斧盖直径：265mm）；（2）双层玻璃反应釜（容量：100L、瓶口数：7、转速：0~450rpm、斧盖直径：340mm）；（3）制冷加热循环机 —（适配容量：2~10L、加热功率：3kw、制冷功率：735w、制冷剂：R22）；（4）制冷加热循环机（适配容量：100L、加热功率：9kw、制冷功率：3675w、制冷剂：R22）；（5）颗粒研磨机 —（研磨罐体积：500ml*4、自转速度：70-670r/min、公转速度：35~335/min、传动方式：齿轮传动）；（6）台式湿法纺丝试验机（容积：1L、功率：180w、公称流量：0.6CC/rev、加热功率：250w） 性能测试设备：（1）恒温恒湿箱 —（控温范围：-10~100℃、温度分辨率：0.1℃、控湿范围：35~95%RH、湿度偏差：+3%RH）；（2）恒温培养摇床 —（振荡频率：40~300rpm、振幅：26mm、温度分辨率：0.1℃、定时范围：0~5999min）；（3）双人双面净化工作台（洁净等级：100级@≥0.5um、工作尺寸：1360×650×52mm、外形尺寸：1540×680×160mm、送风类型：垂直送风）；（4）超低温保存箱（温度范围：-40~-86℃、功率：650w、有效容积：416L、电压：220V）；（5）全自动高压蒸汽灭菌器（灭菌温度范围：40~136℃、额定工作压力：0.23Mpa、容积：50L、额定工作温度：134℃） | 壳聚糖及其衍生物的制备及性能测试。 |
|  | 超细工业粉体的中试放大设备 | 1 | 称量设备：主要设备有3个天平，用于称量阶段 反应设备：主要设备有50L，100L，200L双层玻璃反应釜各1台及其相应的配套设备，主要用于溶胶凝胶反应阶段和反应陈化阶段。 后处理设备：涉及的工艺阶段有凝胶烘干，研磨，高温煅烧，洗涤，氧化铝烘干等阶段。 | 超细工业粉体的中试放大设备，主要用于工业粉体由实验室过渡到中试制备。可用于制备的粉体有氧化铝、二氧化硅、超细二氧化硅、硅碳负极、分子筛等常规工业粉体材料，涉及到的工艺流程有称量、反应和后处理过程，可以满足不同规格粉体生产过程的烘干、分散、洗涤、分离，进而实现工业粉体材料的小批量样品制备。 |
|  | 透射电镜原位气体加热系统 | 1 | 1、MEMS芯片内部的加热丝是被SiN包裹的金属材料，非陶瓷材料。不与样品发生反应，加热效果不受气压温度等环境变化影响。 2、MEMS芯片内部的加热丝是被SiN包裹的金属材料，非陶瓷材料。不与样品发生反应，加热效果不受气压温度等环境变化影响。 | 透射电镜原位气体加热样品杆系统能够在透射电镜（TEM）内为样品提供气氛环境下的加热条件。使得TEM能够观察样品的微观结构（例如原子结构）在气氛环境中的演变过程，以直接揭示样品结构与其气固界面反应性质之间的科学关系。 |
|  | 透射电镜原位电学、力学测量系统 | 1 | 1、具有三维操纵及电学测量、力学定量功能。 2、电学探针杆样品端具有双轴倾转功能。 3、力学测量：自动测量力-位移曲线，数据自动保存。 | 透射电镜原位电学、力学测量系统是在标准透射电镜样品杆内加装扫描探针控制单元及纳牛顿力传感器，通过探针对样品进行三维操纵、力学测量和电学测量，配合透射电镜动态、高分辨地对样品的晶体结构、化学组分、元素价态进行综合表征。 |
|  | 高分辨扫描探针显微镜 | 1 | 1、扫描器闭环噪音：X,Y轴闭环噪音<70pm（Adev,1Hz到1KHz带宽），在闭环条件下实现原子晶格的分辨率。 2、系统高度噪音<15pm（Adev,1Hz到1KHz带宽）。 | 该设备能够在大气及液体环境下准确地观测样品表面在纳米尺度下的三维形貌和粗糙度，特别是对各种新型二维材料的原子晶格高分辨成像；同时可对样品表面的电学性能进行测试，比如导电力测试，可以测量样品表面的电流分布；表面电势测试，可以测量样品表面的电势分布；静电力测试，可以测试样品表面的静电荷分布；另外还对样品表面在纳米尺度的纳米力学性能（粘附力、硬度或模量等）和磁学性能进行测试。 |
|  | 水相常温凝胶渗透色谱仪 | 1 | 1、自动进样器进样范围：0.1—2000µL 2、示差折光检测器检测角度：8个,35°、50°、75°、90°、105°、130°、145°以及参比角。 3、粘度及示差折光双检测器剪切速率 (1.0 ml/min)：≤ 2700 sec-1 | 用于测定高分子材料水相及有机相的相对分子量、绝对分子量及分子量分布表征、分子形状信息、粘度、支化等信息。 |
|  | 旋转流变仪 | 1 | 1、旋转模式最小扭矩：不高于1nNm 2、最大扭矩：不低于230mNm 3、轴向振荡最大频率：不低于100HZ 4、最大轴向位移：不低于9000um | 旋转流变仪是研究测量材料流变学特性的仪器之一，在热塑性材料、热固性树脂、高级复合材料、涂料、油漆以及粘接剂等领域有着重要的作用。可满足本单位相关科研人员进行聚合物、油墨涂料、浆料、胶水等的力学特性、流变学特性、质构等特性检测。 |
|  | 纳米砂磨机 | 1 | 1、分离器形式：大面积筛网分离 间隙 0.15mm。 2、转子线速度：防爆款 14.7m/s。 | 纳米砂磨机是原材料（纳米材料，陶瓷材料，锂电池材料，涂料油漆，油墨，化工化纤，颜料）粉碎的核心设备之一，该设备可满足本单位相关科研人员对材料进行湿法超细研磨和分散的要求，用于油墨涂料、新能源电池制造等研究领域。 |
|  | 电子顺磁共振波谱仪 | 1 | 1、可检测到的绝对最小自旋数: ≤ 2×109 spins/G 线宽。 2、场控制器最快扫描速度：≤ 1ms/点 3、信号通道时间常数：0.01ms~5.24s | 研究含未成对电子样品，如自由基和过渡金属离子样品的微观结构信息和动态信息，以及未成对电子绝对数量。 |
|  | 催化剂放大制备设备（搅拌釜+板框压滤机） | 2 | 1、电机转速：0-600rpm可调。 2、板框压滤机参数：过滤压力1.2MPa，滤布1250目，处理量1m3/h 。 | 该系列设备主要满足催化剂的公斤级放大。在催化剂及其它纳米粉体的研究中，实验室规模一般在克级，工业需求一般在吨级，通过中试过程模拟工业生产流程，研究公斤级放大制备过程中的放大效应、工艺参数等影响，为该类材料的工业设计提供数据支撑。 |
|  | 固定床模试反应装置（100mL） | 1 | 1、设计温度：850℃，控制精度±1℃。 2、设计压力：1.0MPa，控制精度：±0.01MPa。 | 用于丙烷、乙烷及异丁烷等烷烃脱氢工艺开发过程中，百毫升级固定床模试反应的研究。 |
|  | 全自动加氢反应仪 | 1套 | 1、反应型：微通道气液混合器，具有自主知识产权的加氢反应器技术（提供技术证明文件）。 2、气液分离器持液体积：≤6mL。 3、液面检测方式：电容式液位传感器，液面高度最小分辨率：±0.5mm。 4、压力控制精度：±0.1MPa。 | 适合微反应连续流的均相和非均相催化加氢反应。 |
|  | PFA材质精馏器 | 1套 | 1、加热方式：硅胶电加热套全封闭包覆，热传递，有过热保护。 2、冷却方式：室温自然冷却，无需水冷。 3、具有蒸干保护装置，设置了液位感应装置，一旦蒸馏液面低于500ml则自动断电并报警，有效防止仪器干烧，可将仪器置于通风厨中工作并实现无人看管。 | PFA材质精馏器是利用热辐射原理，采用环保节能加热红外灯加热，保持液体温度低于沸点温度蒸发，再将其酸蒸气冷凝从而制备高纯试剂，广泛用于地质、光伏、质检等行业的痕量、超痕量分析。 |
|  | 倒置光学显微分析系统 | 1套 | 总体要求：倒置式设计，高稳定度、多功能集成。具有电动物镜转换、电动聚焦。 配套激光扫描模块（不含激光光源及振镜）。模块可通过接口与显微镜镜体固定，并至少接入显微镜一层光路。对用户自有激光光源接入系统提供现场技术支持。 配套载物台。XY平台步进电机或直线电机，X轴行程≥114mm ,Y轴行程≥75 mm ，单向可重复性不低于 ±0.2μm，平均公制精度不低0.059μm/mm，分辨率不低于0.01μm。允许对每个阶段进行预编程，内置防反冲机制，并配置线性编码器以进一步增加精度。 | 拟采购的光学显微镜是研究物质和材料的结构组成的基本光学观测/表征设备。该设备广泛应用于有机合成、环境、材料、催化等研究领域，用于观测和快速鉴定各种无机、有机化合物样品材料的形貌。同时，该系统将集成进入本单位在建的显微受激拉曼系统，实现三维高分辨率化学成像。特别地，省实验室在制药、高端装备等研发领域，有部分生物样品观测需求，因此特选配倒置显微镜，并需求多光路设计以预留未来的扩展能力。 |
|  | 超低温冰箱 | 1 | 1、有良好的保温性能，室温断电时，降温时间不低于3小时。 2、配有消声配置，减少噪音。 3、有后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时，使样品保持-低温。 | 低温冰箱是保存温度敏感的化学、材料、生物样品的常见容器。为开展材料领域基础科研，特别是涵盖生物材料及药物的研究，大量温度敏感且珍贵的样品需妥善保存。 |
|  | 隔振系统 | 1 | 1、隔振固有频率：垂直：1.0~2.0Hz，水平：1.0~2.0Hz。 2、隔振效率：垂直：5Hz时：82~88%；10Hz时：86~95%，水平：5Hz时：78~86%；10Hz时：84~92%。 | 隔振系统用于易受振动严重影响的原子力探针-光谱成像显微镜系统的设备的隔振。其中，气浮平台能有效隔除从地面传导到台面上的高频振动；主动隔振可通过对仪器6个自由度力的补偿，自动负荷调节功能，使原子力探针-光谱显微镜进一步免受地面低频振动干扰，确保其发挥最佳检测能力。 |
|  | 石墨烯及其复合材料产业化应用设备 | 1套 （材料制备设备由5台仪器组成，性能测试设备由6台仪器组成。） | （1）充放电循环测试仪 （2）手套箱（3）切片机（4）封装机（5）拆卸机 （6）小型管式炉（7）分离提纯机 （8）粉碎机 （9）高精度天平（10）电池检测设备（11）智能温控双频超声波萃取仪 | 石墨烯及其复合材料的制备及性能测试 |
|  | 水性涂料油墨的打样和检测设备 | 1套 | 旋转粘度计： 1、仪器主机精度：测量范围的±1.0% （牛顿流体）。 2、仪器菜单具有内置式选项：定时测量、数据平均、可编程QC上下线/报警、用户自定义转速/转子列表、给予用户指令测试、数据比较屏幕显示。 | 该设备具体服务于我们实验室相关科研人员对油墨涂料、流体等进行粘度测试、调色和色彩管理等，用于油墨涂料、印染业等研究领域。 |