| 序号 | 设备 名称 | 购置数量 | 拟技术参数要求 | 拟采购来源 | 详细实验用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨基酸分析仪 | 1 | 1.技术要求 1.1功能：18种蛋白水解氨基酸标准分析 1.1.1蛋白水解氨基酸18种净分析时间：≤20-30min 1.1.2进样量2nmol时保留时间重现性：≤CV0.3% (精氨酸) (同时SD<0.09) 1.1.3进样量2nmol时峰面积重现性：≤CV1.0%（甘氨酸，组氨酸）Gly-His 1.1.4检出限≤2.5 pmol（信噪比=2，天冬氨酸）Asp 1.1.5 净分析时间30mim内18种蛋白水解氨基酸分离度≥1.2（Thr-Ser,Gly-Ala, Ile-Leu）及全部 1.1.6 蛋白水解系统可以测定7种生物胺，无需更换系统 1.1.7 生理体液38种氨基酸净分析时间≤110min 1.1.8具有分离柱自行装填功能，且可实现自行装填柱效达到或优于进口分离柱柱效 1.2其他通用技术要求: 1.2.1 分离柱采用不大于3μm填料的高理论塔板数分离柱 1.2.2茚三酮和其缓冲液采用独立试剂瓶常温放置，不预先混合，延长试剂保存时间≥1年 1.2.3 内置9通道真空脱气机 1.2.4茚三酮衍生试剂采用氮气保护，缓冲液可常温稳定存放，无需低温冷藏，无需氮气保护 1.2.5洗脱缓冲液常温放置，无须低温保存，配方公开，可采用国产试剂。 1.2.6配置分离柱填装工具一套，树脂1包。 2．氨基酸分析仪主机 2.1分离柱（蛋白水解）： 2.1.1 填充树脂颗粒：不大于3μm高理论塔板数分离柱 2.2输液泵： 2.2.1 泵1（输送缓冲液）：双柱塞串联往复半微量泵 2.2.2 最大耐压能力≥30 Mpa 2.2.3 最大输液速度不大于1.000 mL/min 2.2.4泵2（输送衍生试剂）：双柱塞串联往复半微量泵 2.2.5最大耐压能力不小于30 Mpa 2.2.6 最大输液速度不大于1.000 mL/min 2.3自动进样器 2.3.1 进样方式：高压（全体积）可变量直接进样 2.3.2可实现0~100 μl任意体积直接进样，无需更换任何部件，可自动扩展到500μl 2.3.3 样品盘位数不小于100 2.4柱温箱：半导体制冷加热，非水浴或油浴控温 2.5检测器 2.5.1分光系统：消象差凹面衍射光栅分光 2.5.2 检测波长：固定双波长570nm和440nm 2.5.3具有参比通道 2.5.4检测器通道1噪声：≤0.025mV 2.5.5 检测器通道2噪声：≤0.1 mV 3.软件具有自动清洗程序，无需手动设置 | 进口 | 用于测定蛋白质、肽及其他药物制剂的氨基酸组成或含量。 |
| 2 | 表面张力仪 | 1 | 1表面张力测量范围:1-1000mN/m 2.表面张力分辨率:0.01mN/m 3.天平称重分辨率:0.01mg 4.样品台:自动马达驱动，移动速度0.01-500mm/min, 定位精度:0.26um 5.密度范围：0-2.2g/cm3 6.密度分辨率：0.0001 g/cm3 7.力分辨率：0.1uN 8.仪器采用挂钩式自由悬挂方式，确保铂金环或板始终跟液面垂直接触，使表界面张力测试更加准确 9.配置要求：表面张力仪主机一台；铂金环一个；铂金板一个 | 进口 | 用于实现液体表面张力值的测量，模拟表面活性剂的随时间的变化情况，绘制完整的表面张力变化曲线。 |
| 3 | 多联平行发酵罐 | 1 | 4个1~2L的玻璃发酵罐体，集成温度、pH、Do自动控制功能，多路补料，补料称重，氧化还原电位在线检测，空气流量自动检测与控制，甲醇（乙醇）含量在线检测葡萄糖在线检测，自动消泡，需搭配：装载发酵罐控制系统的计算机，灭菌蒸汽源，冷源，压缩机 | 国产 | 用于酶制剂工程菌的构建、培养和发酵工艺的研究；菌株的筛选和驯化；酶制剂在发酵生产中的应用试验。 |  |
| 4 | 流化床试验机 | 1 | 1.初/中效过滤,过滤器采用快速拆卸结构，便于更换清洗过滤器。 2.不锈钢螺旋翅片式电加热器，采用可控硅进行PID自动控制。 3.进风温度控制稳定精度±0.5℃，且能在线监测显示物料温度、出风温度。 4.进风、物料、排风三个温度都能做报警设计，一旦温度出现异常可以报警，触摸屏上有相应的提示。 5.进风管采用符合GMP要求的不锈钢卫生级管装配而成，风管采用卡箍式快速连接，方便拆卸清洗风管。 6.双室气缸抖袋振荡交替清粉，PLC控制的双过滤室自动气动振荡清粉装置，抖袋时间、抖袋间隔、抖袋频率可以在触摸屏上设定并自动控制（根据所做产品类型的不同可设定不同的参数）。 7.配置抖袋气缸的防转机构。 8.PLC控制的自动气动操作开/关的风门，密封效果好，清粉效率高。设备停机时自动关闭避免空气体回灌气流污染筒体。 9.顶喷、底喷扩散室和料斗为整体式结构，料斗采用悬臂支承结构，翻转出料。 10.采用整体式不锈钢机柜，机柜中承受载荷处做加强处理，保证设备使用过程中不会变形。 11.机柜上安装有电器散热风扇，保证不会因为电器发热而产生设备故障。 | 国产 | 流化床是一种兼具干燥、造粒、溶液包衣、粉末敷层的多用途工艺设备，可以补充我所在天然活性成份提取与精制过程中试验证级别设备条件需求。 |  |
| 5 | 多层共挤吹膜机 | 1 | 整套设备由5台挤出机以及吹膜塔组成 一、 挤出机部分： 1. 5套迷你型单螺杆挤出机，螺杆直径：16 mm；标准螺杆长径比：30； 2. 高性能矢量驱动电机，矢量驱动电机可实现从0 RPM到100 RPM的无级变速； 3. 每套挤出机机筒温控区数量2：最高加工温度：300°C； 4. 每个温控区均配备高功率加热器和高效的冷却风扇； 5. 进料段水冷可防止树脂过早熔化； 二、模头与膜塔部分 1. 5个模头层。每层都有进料口，高压加热管适配器连接到进料口，以便与指定的挤出机连接； 2. 模块化模头组件具有5个叠加式模头层，每层均由高级工具钢制成，并具有低摩擦镍涂层以及镜面抛光的通道和芯轴，以实现最佳的熔体流动性能。环形模唇直径范围从20到40mm，并带有易于更换的芯轴； 3. 来自进料口的熔体流入叠加式模头的外边缘通道，该通道以二元分布（2、4、8等）反复分裂，最终以围绕模头的多个通道运行以优化分布。当它们在中心附近流动时，它们进入螺旋流动模式，然后会聚在一起成为单个环形区域，并在模芯周围均匀地分布，提高了层厚度的一致性； 4. 适配器配有加热带和热电偶（安装在中间部分），用于监视和调节温度，最高300°C； 5. 每个模头层的独立热电偶和加热带可实现高达300°C的独立监控和温度控制。每层都与下一层部分隔离，以最大程度地减少从一层到另一层的热传递； 6. 特氟龙膜泡稳定架以及柚木人字板以降低薄膜在行进过程中的摩擦； 7. 触摸屏控制面板上监视并设置所有温度受控部件。热电偶和加热带电缆经过整理，并连接到该组件随附的单独的信号控制柜； 8. 最大可收卷薄膜宽度：150mm； 9. 最大牵引速度和收卷速度：0-10m/min； 10. 模头到夹紧辊的高度不高于1m； 11. 整套设备总功率：23.7KW。 三：液晶触摸控制部分 配备专用12英寸LCD触摸屏控制面板，该面板安装在坚固，自由移动的控制架上，可查看吹膜机参数，如：吹膜机所有温度调节区的温度控制、监控以及挤出机、夹辊（牵引）和鼓风机单元的速度控制。 | 进口 | 主要用于多功能生物降解薄膜（生物降解保鲜薄膜、生物降解地膜、生物降解包装薄膜等）制备试验研究及工程化验证。 |  |