| 序号 | 设备 名称 | 购置数量 | 主要性能、指标参数 | 拟采购来源 | 详细实验用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小动物口鼻吸入暴露系统 | 1套 | 本系统由口鼻暴露单元、流量控制模块、环境检测模块、样品发生器模块、空压机、抽气泵等功能模块组成。可完成小鼠/大鼠急性、亚急性、亚慢性动物口鼻吸入暴露实验的毒性研究。工作条件：工作环境温度：22±3℃ 工 作环境湿度：0-70％RH. 配置两套36位的小鼠固定器和尾气回收装置1套 | 国产 | 小鼠/大鼠急性、亚急性、亚慢性动物口鼻吸入暴露实验用 |
| 2 | 小动物行为学分析系统 | 1台 | 支持英文、中文语言操作界面，且包含内置视频讲解教程。主要用于完成水迷宫、旷场实验、强迫游泳实验、跳台实验等，支持Windows 7以上操作系统。配有跳台仪、游泳箱、平衡木等 | 进口 | 神经行为学功能测试 |
| 3 | 小鼠足趾肿胀仪 | 1台 | 1、测量容积范围:0～l00ml；2、测量误差:≤+5ul；3、分辨率;0.001ml；4、校零误差:≤±3 ul；5、石英测量筒内径为:=50mm(可拆卸清理)；6、测量筒最大盛水量:130ml(水质不限)；7、内电式时钟连续运行:10年；8、时钟误差:<0.083秒/小时；9、配脚踏控制开关，无需动手可锁定读数；10、配置反光镜，方便观察镜面，带反光放大；11、带USB外部存储功能，实验数据方便导入EXCEL；带透明手腕托架环； | 国产 | 炎症反应测定 |
| 4 | 单臂数显脑立体定位仪 | 1套 | 数显式单臂脑立体定位仪、大小鼠适配器各一副、微电极夹持器、45度和18度耳杆各一对、专用扳手套、脑图谱、手术包一套、手术台；小鼠IVC笼具一批； | 国产 | 大小鼠脑科手术用 |
| 5 | 小动物X光机 | 1台 | 1、电源24V2600MA，充电器16.8v 800MA 220v/110v 50Hz 2、球管电流：1MA 3、频率：30KHz 4、曝光时间：0.1-1.8秒连续可调 5、辐射泄漏＜20ugy/h 6、额度功率：60w 7、焦皮距＞20cm 8、球管电压：70kv 9、相对湿度＜80% 10、环境温度：5-40° 11、毛重：2kg 传感器技术: 1个；传感器高度：22.5mm,自动增益，兼容：球管电压60-70KV，球管电流0.5-10MA，防水等级：IPX7 | 国产 | 用于动物骨损伤和植入实验 |
| 6 | 小鼠EVC | 7台 | 小鼠通气笼EVC，智能型主机, 每平米可容纳100笼小鼠 ，不少于1：1.2的笼具配备； | 国产 | 大小鼠实验组织处理需要 |
| 7 | 理化实验室小型仪器设备一批 | 1批 | 1、微生物生化培养箱，1台：1、微电脑智能化控制，轻触式按键，双门结构，2、控温范围：0°-60°，3、温度波动范围±0.5° ， 4、温度分辨率：0.1° 6、载物托盘：3块，7、输入功率：500W、 2、单道可调量程移液枪，2套：单道可调量程移液枪2套，量程1-10ml、0.5-10ul、10-100ul、20-200ul、100-1000ul,共5支， 3个支架； 3、电动排枪，1把：30-300ul，包含电源插头，充电器、电动排枪1把； 4、250ul外置活塞式移液器:1把，4.1外置活塞式吸嘴，在移取粘稠的、易挥发的、危险性样品时，保证高精确性。 4.2样品不会与移液器接触，避免交叉感染。 4.3容量范围宽广，可移取1µL -1000µL体积的样品。 4.4色标按钮，使用时容易分辨每个型号和适配的吸嘴，符合GLP规范。4.5流线型手柄贴合手指弧度，舒适的挂钩和按钮设计，有效缓解肌肉劳损。 4.6手柄刻有二维码和序列号，可随时追踪生产信息。 4.7吸嘴“快装系统”，活塞部分可轻松的与移液器完成装配。 4.8带有容量控制按钮，确保移液时不会因误操作导致容量变化。 4.9精度：（1）、移液体积：3 µL，系统误差（µL）±0.25，偶然误差（µL）≤0.08；（2）、移液体积：20 µL，系统误差（µL）±0.34，偶然误差（µL）≤0.20； （3）、移液体积：250 µL，系统误差（µL）±2.50，偶然误差（µL）≤0.50； 5、移动式紫外灯，1台：60W；进口灯管；灭菌率：99.9%；除螨率：100%；定时功能：自由定时0-120分钟；双开关设置，可分开控制单独灯管。底座4个万向轮，可自由移动，方便轻松，一台多种空间使用，节省成本。配置：双灯管+国产定时车架 6、冰箱，2台：金色；三门；能效等级：3级；制冷方式：直冷；额定电压/频率：220V/50Hz；耗电量：0.69kw.h/24h；控温方式：机械；面板类型：PPM拉丝 7、紫外可见分光光度计：光谱带宽：2.0nm；波长范围：190~1100nm；光学系统:准双光束比例监测光路，全息衍射光栅; 波长准确度 :±0.5nm;波长重复性:≤0.2nm;波长设定:自动设定波长，波长分辨率0.1nm;光度范围:0~200%T, -0.3~3A, 0~9999C, 0~9999F;光度准确度:±0.002A (0~0.5A), ±0.004A (0.5~1A), ±0.3%T (0~100%T);光度重复性:≤0.001A (0~0.5A), ≤0.002A (0.5~1A), ≤0.15%T (0~100%T);杂散光:≤0.03%T (220/360nm);基线漂移(稳定性):≤0.001A/h (500nm,0A); 噪声：±0.1%T(0%T线)；±0.3%T(100%T线)；±0.0005A (500nm处) ；基线平直度：±0.0015A；扫描速度：高、中、低速三档可调；检测器：进口硅光电二极管；光源：进口长寿命钨灯和氘灯(免光学调试)；显示：7寸触屏TFT真彩液晶显示，电源：AC90-250V, 50/60Hz；外形尺寸：490x390x260mm 8、国产臭氧消毒机： 可推、可定时，灯管高度自由调节，多角度高效杀菌，远程遥控操作. 接种环红外灭菌器：大口径：35mm,消毒孔径：14mm，两档加热：400-850°，加热区总长：150mm，升温时间：10min 9、电导率测试仪 ：EC8.0控制器+四极式电导率电极，5米，塑壳，PT1000，NPT3/4 10、孵蛋器：352枚，新型液晶、自动控温，控湿、翻蛋、报警，超高孵蛋率。 | 国产 | 理化实验需要 |
| 8 | 生物样品处理用小型仪器一批 | 1批 | 1、冷冻研磨仪：最低温-25，多管2ml的12孔，5ml的6孔 2、雪花制冰机： 箱体外壳: 不锈钢，制冰量：20KG/24H ，储冰量：10KG，输入功率(w) ：冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰 3、涡旋振荡器 ： 操作显示方式 ：旋钮+刻度 圆周直径： 3mm，振荡方式： 圆周，运行方式 ：连续运转或点动，速度范围： 0-2800rpm，输入电源 ：C220V/AC110V,50/60Hz，功率 ：60W，熔断器： 250V,1A,Φ5x20，可选配以下模块中的任意一种配置： X1 标准头，用于直径小于30mm的试管和小容器X6 泡沫模块，与标配塑料托盘连用，用于放置1.5/2.0ml试管，孔径Φ9.8mm×24个 4、细菌比浊计： 测定原理：90°散射光；测量范围：0～6 MCF（麦氏浊度单位）或0～500 NTU；小示值：0.01MCF（麦氏浊度单位） 或0.01NTU；基本误差：±5%+0.05 重复性：≤1.5%；零点漂移：≤±0.05；电源波动影响：±2%+0.05；供电电源：交流220V/50Hz；环境温度：使用5～35℃，贮存－20～55℃；相对湿度：≤80%RH 5、离心机： 台式高速冷冻离心机是为分子生物，分子化学以及PCR配套，制作的高性价比的离心机；采用高性能直流无刷电机，低噪音，整机噪音小于57dB(A),环保压缩机，最高转速下温度可保持在-4℃以下；15组程序存储空间，用户可自由编程。 微机控制、大屏幕LCD笔端型液晶，无刷电机。 具有电子门锁,提高操作安全性 设RCF键,可随时观察离心力。 设有故障自诊断系统，能自动检测超速、超温、不平衡、门盖 自锁等多种故障，并在显示窗口显示故障信息；提高仪器安全性能。最高转速 16000r/min 最大相对离心力 21532×g，最大容量 12×5ml，转速精度 ±30/min，定时范围 1min～99min，温度设置范围 -20℃～+40℃，温控精度 ±1℃，压缩机组 进口高性能压缩机组环保制冷剂R134a，整机噪声 ≤57dB，电源 AC220V±22V 50Hz 10A ，整机功率 700W，配置参数：含361.2ml和125ml转子 6、细胞计数仪：2) 仪器类型：台式一体机，自带触摸显示屏，无需连接电脑，节省空间；可升级为荧光计数仪 3) 明场计数处理时间＜9秒 4) 可自动对焦和自动曝光，也可进行手动调节 5) 检测细胞/微粒样品的浓度范围：1×104-1×107cells/ml 6) 检测细胞/微粒的直径范围：4-60μm 7) 检测细胞的准确度范围：CV<5% 8) 检测的样品体积：10 μL 9) 成像系统：500万像素，2.5倍光学放大 10) 图像显示：细胞显微成像图片可视，活死细胞不同颜色标注，可手动放大图片观测 11) 程序：内置常用细胞预设计数程序，可一键调用，用户也可自行调节或新增；明场、台盼蓝、荧光，三种模式可选 12) 计数分析：可提供细胞总浓度、活细胞和死细胞浓度以及其占总细胞数目的比例；可以通过细胞的直径、圆度、亮度进行圈门分析（gating），可对不同尺寸、特征的细胞亚群进行区分计数 13) 数据管理可追踪，操作日志记录，保证数据完整性 14) 账号密码登录，分级权限设置，保证数据安全性 15) 荧光分析：三种荧光柱可选。FL Cube(PI)——激发光:540/25nm; 发射光:620/60 nm；FL Cube (AO/GFP)——激发光:480/30nm; 发射光:535/40nm；FL Cube(DAPI)——激发光:375/28nm; 发射光:460/50nm。 搭配对应波长荧光柱后，可同时进行2种荧光分析，结果可呈现两种荧光叠加图。 16) 数据存储与导出：可存储不少于1000条用户计数记录，计数结果、分析报告、图像均可通过USB端口导出或实时上传服务器 17) 计数板规格：一次性计数板，每板有双孔位，免洗，减少污染风险 7、药物透皮吸收Frankz扩散池: 1. 本机采用304不锈钢水槽和电器控制一体化设计，含温度、转速PID控制 2. 液晶显示面板，直观显示设置温度、实际温度、转速、工作时间等常用参数 3. 温度控制范围：室温+5℃～69℃ 温度控制精度：＜±0.2℃ 4. 显示温度与实际温度校正功能：有 3. 调速范围：50～999rpm 转速控制精度：<±0.2% 4. 各实验点磁搅拌转速误差：<±0.05%（≈0） 5. 电机工作状态：长时间连续工作 6. 定时报警时间设置范围：0～999小时59分59秒 7. 整机噪声：<40dB（最高转速时） 8. 随仪器配一种指定型号立式Franz扩散池14套/台（如C0715、C1215、C0820、C1820等） 8、智能无创血压计： 1. 测量原理与方法：光电容积脉搏法（首发明）。通过加压后压力与脉波的对应关系间接无创伤的得到测量鼠的血压。 2. 测量参数心率HR、收缩压SBP、舒张压DBP 以及平均压MBP。 3. 脉波范围0-1000BPM, 血压测定范围：40-350mmHg。 4. 测量对象：大鼠与小鼠，包括新生鼠老龄鼠（10-1800g）涵盖各品系的及各种肥胖等模型。在特殊实验中，可要求配置特殊传感器及附件。 5. 鼠性化的设计，帆布与鼠网的巧妙结合在最大程度的综合了老鼠的天性，让测量鼠在保定的空间内保持安静稳定的状态。 6. 主机设备操作简单，配有液晶显示屏，可以完全脱离电脑操作，数据可以直接存入SD卡。7. 配有USB接口，可以连接电脑操控测量，数据也可以直接存到PC中，与数据管理系统无缝结合。 8. 主机自带温度设定功能，温度范围：30-40度，可通过软件或者主机进行可视化自主调节； 9. 保温多通道的选择。单次测量时间仅为10-15 秒，但测量需要在老鼠稳定状态下进行。因此多配置保温通道是增加效率的最佳方式。可以根据需要设置1-6通道。测量3-7 次，大鼠不超过15 分钟、小鼠不超过5 分钟。 10. 主机的智能化设计，可自动通过脉波判断老鼠是否处于稳定状态，并自动开始测量。结果自行统计输出。可判断传感器是否有鼠尾插入，避免损坏橡胶膜。 11. 系统软件的再编辑与统计功能。数据处理方式多样：可导入表格并计算平均值，可打印图文数据报告。 12. 系统软件可以实现定时测量，自定时间表。适用于术中的血压监测。 13. 对休克状态的动物进行无创血压检测。 (1) 主机 1台 (2) 操作软件 1套 (3) 保温筒 1个 (4) 测定台 1套 (5) 大鼠加压感应器，中号 1个（测量尾巴直径9-12mm） (6) 大鼠鼠袋 1套（小/中/大号：各1个） (7) 大鼠鼠网 1套（中/大号：各1个） (8) 大鼠橡胶膜 2个，与中号加压感应器配合使用 (9) 小鼠加压感应器 1个（测量尾巴直径3-5mm） (10) 小鼠鼠袋 1套（小/中/大号：各1个） (11) 小鼠鼠网 1套（中/大号：各1个） (12) 小鼠橡胶膜 2个，与小鼠加压感应器配合使用 (13) USB线 1条 (14) SD卡 1个 (15) 电源线 1条 9、恒温离体平滑肌装置:1. 温度调节范围：室温～40℃ 2. 最大加热功率：150W 3. 温度传感器：采用进口的数字温度传感器 4. 温度调节精度：0.1℃ 5. 温度调节方式：薄膜按键 6. 控温精度：±0.1℃ 7. 显示精度：0.1℃ 8. 显示内容：实际温度和设定温度（同时） 9. 药桶：20ml 10. 药桶刻度精度：1ml 11. 药桶内气量：大小可调，有内置可选择开关光源照射中间药筒。 12. 药桶内气体：空气或者外接氧气，可随意切换 13. 水域的搅拌方式：内置式 14. 控温方式：微电脑自动控温 15. 加热过冲：≤0.2℃ 16. 漏电保护装置：有，动作电流10mA 17. 张力换能器固定支架：有机器内置，且可伸缩 18. 预热药液加入到试验管方式：按键自动移液 19. 废液收集系统：自动吸取废液装置 + 侧面悬挂废液收集盒 20. 工作电源：AC 220V/50Hz 10、信息化信号采集与处理系统 : 1. 硬件参数 1.1 采样通道接口：4个物理采样通道，1个12导联全导联心电接口； 1.2 物理采样通道扩展功能 ：仅占用1个物理通道即可同时采集多达8道信号，扩展无线传感器，可无线采集动物体位、心电、呼吸、肺活量、脉搏、血氧、收缩压、舒张压等信号，对扩展传感器进行十米内无线传输； 1.3 传感器自动识别 ：系统自动识别连接的传感器类型，自动按传感器类型设置采样参数，同时在软件界面上有具体提示界面； 1.4 传感器自动设置参数：传感器自动默认设置最佳参数设置； 1.5 传感器定标信息自动存储：定标信息随传感器移动，更换设备无须再次定标； 1.6 量程：±50μV ~±1V； 1.7 滤波器：同时具备硬件模拟滤波器、DSP 5阶贝塞尔滤波器滤波器、软件数字滤波器 1）低通：1、 2、 5、 10、 20、 50、 100、 200、 500、 1k、2k、 5k, 10k,20k, 50k，合计15档 ； 2)高通（时间常数）：DC、5S、2s、1s、0.5s、0.2s、0.1s、0.05s、0.02s、0.01s、0.005s、0.002s、0.001s，合计13档 ； 3）50Hz带阻：0DB、6DB、17DB、30DB可调； 1.8 通道消除极化 1.9 通道软件回零 1.10 最大采样率：800KHz （物理通道最大200ksps4，12导联通道 2ksps12）。 1.11 AD转换器：16位4通道同步采样； 1.12 处理器：浮点型DSP+ARM双核处理器； 1.13 共模抑制比（CMMR）：>100DB; 1.14 输入阻抗：10M@DC； 1.15 等效输入噪声：电压峰峰值 < 2.0μV，信噪比：> 100dB； 1.16 支持连续采样、刺激触发采样、外部触发采样、程控采样； 1.17 系统级联：2~4台设备级联； 1.18 电源:DC 12V 1.19 环境监测功能：可实时监测温度、湿度、大气压，并同步记录到实验数据文件中；显示屏显示通道是否链接成功，并且显示设备工作温度，大气压。 1.20 设备使用情况记录： 自动记录设备使用情况，包括首次使用日期，最近使用日期，累计使用时间和次数等，使用情况记录到硬件中； 1.21 具有监听、记滴功能； 1.22 设备高级程控刺激器： 1）波形：三角波、方波、正负方波、正弦波或用户编辑波形； 2）模式：恒流、恒压两种输出方式； 3）电压：-110V~110V； 4）电流：-150mA~+150mA； 5）时间步长：0.05ms。 1.23 具有CE安全认证证书。具备符合人体安全标准的医疗器械型式检测报告。 1.24支持人体无创连续血压计的数据采集：无线传输，无振动无噪音，测量范围0~299mmHg，精度 ±1mmHg； 1. 25支持微型植入压力测量传感器的数据采集：探头直径1mm，测量范-20mmHg~200mmHg，直接植入动物体内，代替传统液体传动方式的血压测量； 2. 软件参数 2.1 软件显示通道数：1~64通道可变，同时采集并显示12导联心电波形； 2.2 同时反演文件数： 4（可同时打开多个文件进行反演）； 2.3 采样和反演同时进行：在信号实时采集过程中，可以同时打开以前记录的文件进行查看、对比、分析等操作； 2.4 反演文件时，可以在播放反演波形的同时播放信号声音，比如播放减压神经放电声音； 2.5 硬件监听控制：可以通过软件控制信号采集仪器的监听功能，选择监听的通道号及音量； 2.6 通道差异化采样率：不同通道可设置不同采样率进行数据采样、不同采样率的信号可同步记录及同步显示； 2.7 通道波形颜色设置：可单通道、全部通道进行波形颜色、背景颜色、格线颜色及风格设置； 2.8 波形截图水印功能：波形截图的复制、粘贴自动添加水印； 2.9 文件列表窗口：用户直接点击列表文件打开反演文件； 2.10 浮动快速启动窗口：用户直接启动停止实验方便操作； 2.11 软件外观：可由用户改变，可打开或隐藏信息显示、刺激、快速启动、文件列表等窗口，所有窗口可在屏幕范围内随意移动。独立的中文和英文操作软件。 2.12 嵌入软件界面的实验报告编辑功能； 2.13 实验报告、数据上传和下载（用户需配置实验室信息管理系统）：实验数据上传到数据中心，实验设备使用情况可收集并上传至实验室信息管理系统进行统计； 2.14 软件实验模块内嵌web电子教材： 1) 实验目的和原理：生动形象的Flash或图片讲解实验原理， 2) 实验对象：认识实验动物，了解该动物在实验中的意义， 3) 实验器材：学习实验设备和器材的使用， 4) 实验步骤：详细的实验步骤描述 5) 思考题：涵盖原理与实验步骤的问题思考， 6) 实验操作视频：高清视频指导实验过程； 2.15 专业实验知识展示：可以Flash文件和流媒体等形式展示各种专业实验技能； 2.16 软件直接与虚拟仿真实验中心连接：为学生展示更多实验知识；设备软件操作与虚拟仿真中心设备软件操作一致。 2.17 软件自动升级功能：软件自动搜索服务器上的最新版本软件并提醒用户升级，用户确认后可自动升级； 2.18 用户意见自动收集：软件中含用户意见收集窗口，用户输入的任何意见可直接传到软件开发商； 2.19 支持多媒体视频录制功能； 2.20 数据导出：可导出原始实验数据及分析结果； 2.21 通用数据处理：微分、积分、频率直方图、序列密度直方图、非序列密度直方图、频谱分析、平均血压、记滴趋势分析以及基于包络算法的心率曲线分析等； 2.22 专用数据处理：血流动力学实验参数的分析、心肌细胞动作电位参数的测量、心功能参数分析，人体肺通气功能测量，突触后电位分析，心率变异分析，心电向量图分析等； 2.23 心率变异分析：Lorenz图分析，RR间期直方图分析，RR间期差值分析，速度图分析，功率谱分析等； 2.24 数据测量：单点测量、带Mark标记的两点测量、区间测量、实时测量，可测量出波形的最大、最小、平均值，时间、频率、面积等参数； 2.25 药理学参数计算工具：苯海拉明的拮抗参数（PA2、PD2）测定功能，按照Bliss法计算LD50、ED50值、计算t检验和半衰期值。 2.26 固件自动升级：软件会判断硬件产品上固件软件是否为最新版本，对低版本的固件自动完成升级； 2.27 软件功能配置：文件路径、软件外观等信息可以通过统一配置界面进行修改，在该界面上还能查看系统详细信息。 2.28 刺激器脉冲波形自定义：任意拖动刺激波形，实现波形的任意编辑并开始刺激 2.29 刺激器参数保存和加载：对刺激参数进行保存和加载功能 2.30 刺激脉冲详细说明指导：在软件界面上对刺激波宽、幅度等参数进行可视化描述 2.31 刺激器参数冻结：保证在刺激过程中参数不能被用户修改，防止误操作 2.32 刺激器参数查看和修改：可以对保存的全部刺激器参数进行查看和修改 2.33 实验模块参数查看和修改：可以对系统默认、用户自定义实验参数进行查看及修改 2.34 实验模块自定义功能：可以设计自定义的实验模块，选择传感器、通道、采样率等参数 2.35 数据监控窗口：通过该窗口可以显示实时值、最大值、最小值等，窗口可任意改变大小 11、大、小鼠新型代谢笼 ：笼子规格（mm）：250×200×200，架子规格（mm）：1410×550×1550 单面2层×5×1=10笼，材质：不锈钢架 ；各1架 12、体式显微镜配件，偏振光模块，手术升降臂，显微摄像机，1套 13、静脉可视小鼠尾注固定器：李氏快装鼠筒可盛装 17-40g 的小鼠 0.5W LED ：黄光灯，五倍放大镜，配带压块释放脚踏开关，电源适配器：输入：AC100-220V 50Hz，输出：DC 12V 2A，整机尺寸：220140125mm，整机重量：1.8Kg 赠：止血夹 10 14、液氮罐，1个：34.8L，吊桶数量：6个，吊桶尺寸：长度直径（cm）：27.97.1，每个吊桶可容纳冻存条数量：20条，每个液氮存储罐可容纳冻存管数量（6个冻存管/冻存条）：720个，每个液氮存储罐可容纳冻存管数量（10个冻存管/冻存条）：2880个，静态保存时间（天）：193，罐口直径（cm）:8.8,外部尺寸直径高（cm）：47.267.6，空罐重量（kg）：15.4，满罐重量（kg）：43.5 | 国产 | 生物样品处理实验需要 |
| 9 | 紫外UVA和UVB发生器和辐照计 | 1套 | 紫外UVA和UVB发生器；紫外UVA波长320～400nm,UVB发射量不能超标、UVB，辐照计A：波长范围λ1，峰值波长λp ：（320～400）nm，λP＝365nm 波长范围λ2，峰值波长λp ：（375～475）nm，λP＝420nm ;辐照度测量范围 ： (0.1～199.9×103) μW/cm2 ;紫外带外区杂光 : 0.02% ;相对示值误差 : ±8％（相对于NIM标准） ;角度响应特性 :±5% （α≤10°） ;线性误差: ±1% ;换档误差 : ±1% ;短期不稳定性 : ±1%（开机30min后） ;疲劳特性:衰减量<2% ;零值误差;满量程的±1% ;响应时间:<1秒 ;使用环境:温度(0~40)℃；湿度＜85％RH ;尺寸和重量 :160mm×78mm×43mm；0.2kg ;电源:6F22型9V积层电池（非充电电池） ;整机功耗: ＜0.1VA ;配置:主机、360探头、420探头、探头盖2个、数据线、说明书、合格证、9V电池等 ;辐照计B：波长范围λ1，峰值波长λp ：（230～275）nm，λP＝254nm ；波长范围λ2，峰值波长λp ：（275～330）nm，λP＝297nm ；辐照度测量范围 ：(0.1～199.9×103) μW/cm2 ；紫外带外区杂光： UV254<0.1%，UV297<0.05% 相对示值误差：±8％（相对于NIM标准） ；角度响应特性： ±5% （α≤10°） ；线性误差： ±1% ；换档误差： ±1% ；短期不稳定性： ±1%（开机30min后） ；疲劳特性 ： 衰减量<2% ；零值误差 ：满量程的±1% ；响应时间 <1秒 ；使用环境 温度(0~40)℃；湿度＜85％RH ；尺寸和重量 ： 160mm×78mm×43mm；0.2kg ；电源： 6F22型9V积层电池（非充电电池） ；整机功耗 ＜0.1VA ；配置： 主机、254或297探头选一、探头盖、数据线、说明书、合格证、9V电池等 | 国产 | 紫外UVA和UVB发光 |
| 10 | 皮肤多功能弹性测试仪 | 1套 | 紧 致 度 ；皮肤弹性；控油 配套：皮肤弹性测试探头1个；皮肤油脂测试探头1个；水分测试探头1个；水分流失测试探头1个；皮肤颜色测试探头1个；皮肤黑色素和血红素测试探头1个；皮肤酸碱度测试探头1个；皮肤光泽度测试探头1个； | 进口 | 紧 致 度 、皮肤弹性、控油，湿、水分流失、滋润，美白祛斑，修复 |
| 11 | 皮肤表面纹理分析系统 | 1台 | 1 光源：UVA LED光源 (390-395nm),具有按钮开关和运动传感器开关两种功能 2 光源安全标准：符合德国 DIN EN 62471:2009-03人体安全标准 3 图像分辨率≥1280x1024 像素,1/2寸黑白CMOS传感器CCD 4 图像范围≥10x8 mm 5 焦距长度≤20mm 6 光圈:1mm-2.8mm 7 焦深（景深）≤0.05mm 8 电子控制镜头自动适应皮肤表面 9 接口：USB2.0 10 镜头尺寸≥126x58x50 mm,重量≥230g,线长≥1.5m 11 主机尺寸≥140x150x55 mm,重量≥1kg 12 电源：100-240VAC, 47-63Hz, DC12V/4A 13 仪器的操作条件：温度: 5-40℃, 相对湿度R.H.:30-70 % RH 仪器的最佳操作条件：温度:20℃，相对湿度R.H.:50 % RH 仪器的贮存条件：温度: 0-70℃, 相对湿度R.H.:0-80 % RH 14测试参数：SELS参数、粗糙度参数、面积参数、纹理参数、均匀性参数、各向异性指数参数、皮肤角质层细胞的剥落指数参数、皮肤油脂分泌参数等 15 基本配置 15.1 皮肤表面纹理分析系统 ，数量：1台 15.2 电源线 ，数量：1根 | 进口 | 皮肤去角质、收缩毛孔功能类化妆品 |
| 12 | 面部图像分析仪+皮肤图像分析软件 | 1套 | 1自动对焦 2自动白平衡 3拍摄图像位置：左侧33°、中间0°、右侧33° 4下巴托高度：22.3cm 5额头支撑架高度: 40.6cm 6多光谱成像：标准白光、交叉偏振光、UV光 7电源： AC100-240V/3A/50Hz-60Hz 8拍摄原始照片：三张 9数据结果：斑点、毛孔、皱纹、平滑度、紫斑、卟啉、棕斑和红区 10数据导出格式：JPG格式 11标准光源和软件中的二次拍照重影定位功能，使得每个受试者不同时间拍摄的图像具有良好的重复性。 12 皮肤图像分析软件可以检测的功能： （1）色素斑点和红血丝分析 （2）亮度分析 （3）皱纹分析 （4）彩妆的稳定性分析 （5）皮肤颜色测量（Lab） （6）光密度均值、色斑面积占比等 13 提供厂家或总代理授权书 14基本配置 14.1 主机 ，数量：1台 14.2 电源线 ，数量：1根 14.3 数据线 ，数量：1个 14.4 皮肤图像分析软件，数量：1套 14.5 工作站 ，数量：1台 | 进口 | 图像法 |
| 13 | 皮肤快速 3D 光学成像系统 | 1套 | 1用途：三维成像、皱纹深度、体积、宽度，眼袋体积变化、皮肤粗糙度及等 2设备原理：三维立体条纹光投影技术 3测试时间： <70ms 4主机重量≤ 2Kg 5测试范围： 100 x 70mm -150 x 200mm 7精 度： X-Y 向精度：50x50µm -100x100µm 8 Z 向精度：5µm 9测试参数≥皱纹深度、体积、宽度、数量、面积 11基本配置 11.1 主机 数量：1个 11.2 分析软件 数量：1套 11.3 定位支架 数量：1套 | 进口 | 皮肤快速3D光学成像系统 |
| 14 | 头发分析管理系统 +定位拍摄支架（皮肤镜图像分析系统） | 1套 | 1 实时图像≥1800万像素 2 拍摄视场面积≥30mm标尺（实际可达40mm） 3 放大倍数：≥30倍 4 镜头测试直径≥2cm 5 光源≥2种：①标准光②交叉偏振光 6 拍摄模式≥3种：①浸润式②接触式③非接触式 7 拍摄方式：①图像冻结功能（及时捕捉效果图）②宏观拍摄③微观拍摄④拍摄时宏观和微观图像的自动识别 8具有运动开关传感器功能，拍摄时宏观和微观图像的自动识别 9 软件分析测试结果： （1）测试面积 （2）图像质量（3）总头发数量（4）头发密度（5）生长期头发长度所占比例 （6）休止期头发长度所占比例（7）头发长度中位值（8）头发累积直径（9）头发直径中位值 （10）头发直径平均值（11）毳毛密度（12）终毛密度 （13）毳毛比率（14）终毛比率 10 图像拍摄支架及图像管理软件：能够固定受试者头部位置，使头顶与相机镜头保持垂直，配合专业数码相机以头顶为中心进行图片拍摄及图片管理 11 基本配置 11.1 头发分析管理系统， 数量：1台 11.2 图像拍摄支架，数量：1台 11.3 分析软件，数量：1套 11.4 电源线，数量：1根 11.5 数据线，数量：1个 11.6 工作站，数量：1台 11.7 剃发套装 ，数量：1套 | 进口 | 图像分析 |
| 15 | 电位滴定仪 | 1台 | 1、滴定模式：具有动态滴定(DET)、等量滴定(MET)、设定终点滴定(SET)、离子浓度测量等 2、pH测量范围：0…+14.000pH测量精度：0.001pH 测量准确度：±0.003pH 3、电位测量范围：-1000.0…+1000.0mV 测量精度：0.1mv 测量准确度：±0.2mv 4、温度测量范围：-150℃…+250.0℃ 测量精度：0.1℃ 测量准确度：±0.2℃ 5、具备双通道平行滴定功能：可连接两支电极同时做相同或不同的滴定实验，相互独立，互不干扰 6、具备If…then…逻辑判断功能：能够先判断设定条件后采用不同方法进行测定 7、配置外置瓶顶式加液驱动单元，加液时活塞由上往下运动。 滴定管严格无死体积，四通路设计，有独立空气排放口，可实现无需拆卸即可一键自动完全排空、自动清洗等功能；具备不间断连续加液功能，即同时连接两个加液装置，当第一个加液装置打完液后，第二加液装置可无缝连接继续加液 滴定管、滴定管驱动器具备智能识别芯片，可自动识别滴定管的规格、分辨率及标准溶液的名称、浓度、配置日期、有效期等信息。 8滴定管至少具备5ml、10ml、20ml、50ml四种规格可选，50ml滴定管必须具备，以实现大体积加液和滴定。 9滴定管加液精度：0.15%(20ml滴定管) 10具备数字电极技术：内置数模转换模块，电信号转为数字信号进行传输，确保测量信号不受外界电磁场及静电的干扰，无信号衰竭 11滴定台和滴定主机为分体式设计，干湿分离，方便维护，含任意升降的电极架，可选用多种规格（2ml~1000ml）和形状的液体容器作为滴定杯 12采用压力传感设计防扩散阀,加液时压力阀门自动打开，不加液时阀门自动闭合，完全杜绝液体回流，且不易堵塞，针对测量一些低离子浓度样品时极为重要 13中文操作界面，同时在线显示E-V滴定曲线、一阶导数曲线、二阶导数曲线图示分析方法编辑器，通过方法模块，轻松快捷建立方法(测试组), 软件可自动进行方法合理性自检, 测定过程中可以调节滴定参数强大数据库功能，数据存储量取决于电脑容量，可快速搜索所需数据工作站具备控制第三方设备的能力：可控制水浴锅、油浴器、电热板、均质器等第三方的设备，以满足特定实验要求 14工作站配置要求：I5处理器、8G内存、19.5英寸显示器、500G硬盘 15主要配置： 15.1自动电位滴定仪主机 1台 15.2软件工作站1套 15.3螺旋搅拌滴定台 1台 15.4螺旋桨搅拌器 1个 15.5瓶顶式加液驱动器 2套 15.6 20ml智能滴定管单元 1个 15.7 50ml智能滴定管单元 2个 15.8 1L棕色试剂瓶 3个 15.9.电极电缆 2条 15.10水相酸碱滴定电极 1支 （1）铂电极 1支 （2）其他试剂及附件 1批 （3）工作站 1台 | 进口 | 标准溶液标定、酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、pH测量、离子浓度测量等 |
| 16 | 小力直试系统 | 1套 | 1、压力选择：1、2、ton或指定 2、气压：5kg/cm2以上 3、工作面积：300×300×200mm或指定 4、压盘：Ø200mm 5、行程：90mm或指定 500N传感器，200N传感器，大变形量测试套装 1、机台容许最高荷重: 500N, 双柱 2 机台行程：500mm(不含夹具) 3、荷重元: 0.5级轮幅式高精度力量传感器 4、准确度等级：0.5级/1级 5、试验力测试范围: 0.4%～100%FS 6、力量精度: ±0.5%以内/±1%以内 7、力量分解度: 1/20000 8、位移示值误差: 示值的±0.5%以内 9、位移分辩率: 0.1m m 10、变形测量范围: 2～100%FS 11、变形示值误差: 示值的±0.5%以内 12、变形分辩率: 最大变形的1/20000 13、大变形测量范围: 10～100mm 14、大变形示值误差限: 示值的±0.5%以内 15、大变形分辩率: 0.05mm 16、传动方式: 滚珠螺杆 17、配备材料试验机软件 18电脑系统1套、系统操作说明书1份；专用夹具1套 测试速度范围：0.5～500mm/min 19、速度精度: 示值的±0.5%以内，测试行程(不含夹具): 100mm 20、具有自动停机装置 | 国产 | 小力直试 |
| 17 | 阻燃系列测试仪 | 1套 | 水平+垂直燃烧试验仪，1：测试环境条件：环境温度为-35℃-+45℃、相对湿度10-95% 2：符合标准：符合标准：UL 94-2006、IEC 60695-11-3、IEC 60695-11-4、GB/T5169.15、16、17、22-2008: 3：燃烧器配置：内径Φ9.5mm ± 0.3mm单气体及内径Φ12mm ± 0.3mm混合气体本生灯各一个 4：试验倾角：0°、20°、45°手动切换 5：火焰高度（可调）：20mm ± 2mm 到180mm±10mm 6：施焰时间：0-999.9s±0.1s 7：余焰时间：0-999.9s±0.1s，自动记录，手动暂停 8：余灼时间：0-999.9s±0.1s，自动记录，手动暂停 9：燃烧气体：98% 甲烷气或98% 丙烷气( 一般情况可采用液化石油气代替 ) 10：流量压力：带双流量表及压力表（燃气及空气） 11：流量压力配置：带双流量表及压力表（燃气及空气） 12：温度测试范围：0~1000℃ 13：火焰温度：从100℃±5℃升到700℃±3℃的时间在44±2秒及54秒±2秒之内 14：工作室体积：0.75m³，SUS 304优质不锈钢 15：测温热电偶：Φ0.5mm进口铠装（K型）热电偶二条（双测温系统,V-0/1/2（50W)及5VA/B(500W)级别） 16：试验背景：黑背景 17：试验过程：试验程序手动控制，独立抽风 18：整机功率：1.2KVA 19：电源：AC220V±10％ 50±0.5Hz 20：重量：约50㎏ 21：配置：隔热玻璃视窗，外箱材质、内箱材质：优质不锈钢亚光板。 灼热丝试验箱，1、 灼热丝温度：500~1000℃±2℃连续可调 2、 灼热时间：0-999.9s±0.1s可调 (一般选择为30s) 3、 起燃时间：0-999.9s±0.1s，自动记录，手动暂停 4、 熄灭时间：0-999.9s±0.1s，自动记录，手动暂停 5、 热 电 偶：Φ0.5mm进口铠装（K型）热电偶 6、 灼 热 丝：Φ4 mm的镍铬丝 7、 烫入深度：7mm±0.5mm 8、 样品压力：1N±0.2N 9、 试验速度：14mm/s 10、试验背景：黑背景 11、试验过程：试验程序自动控制，独立抽风 12、参照标准：GB/T5169.10-2006 , IEC60695-2-10：2000，UL746A 13、不锈钢机箱 | 国产 | 抗阻燃测试 |
| 18 | 声级计 | 1套 | 1、 符合GB9706.1-2020的9.6要求： 2、 1/3倍频带中心频率Hz≤630允许差值±1.5dB 3、 800~5000Hz允许差值±1.0dB 4、 ≥6300允许差值±1.5dB 5、 半球布点系统 6、 测点数：10点 7、 噪音传感器（声级计）符合：GB/T 3785.1和GB/T 3785.2 8、 测试环境：半球直径：2000 毫米，吸声材料及结构应对低、中、高频相当范围的吸声系数达到 99%以上，可保证频率范围在 100～20kHz 范围的吸声效果。 9、 相关数据报表 10、 相关频谱图 11、 产品合格判断 12、 产品工作状况与噪音实时曲线图 13、 自动生成测试报告并保存 | 国产 | 声能测试 |
| 19 | 仪表和电源类 | 1套 | 1、环境温湿计 2、大气压力表 3、变频电源 4、直流电源 5、电压指示器+试验棒 6、电能质量分析仪 7、照度计和视觉灵敏度测试表 | 国产 | 环境温湿度测试等 |
| 20 | 除颤效应能量测试仪 | 1台 | 符合GB9706.1-2007的71要求（符合GB9706.1-2020的8.5.5要求），(充电电压: 5100v ± 1% ，主电容: 32uf ± 5% ，电感: 500uh 和25mh ± 5% ，主电阻: 100ω，50ω 和400ω ± 1% 无感，电压表分辨率: 5v，只有当: 选择25mh 电感时才能工作(根据能量减少试验) ，显示分辨率: 1焦耳，脉冲间重复性: ± 2焦耳，读数: 仅从3000v 到5100v) | 进口 | 防除颤应用测试 |
| 21 | 大电流接地测试仪 | 1台 | 符合GB9706.1-2020的8.6.4要求，交流输出。可调电流从0-200a 到任何电阻为0-10m ω.4线输出电压传感补偿引线电阻。红色闪烁背光报警表明输出超过205a。电流输出: 3-300aac (短路) 不超过200a，3-200aac (短路至10.0 mω)占空比为50% ，开启2分钟，关闭2分钟。输入功率(120v 版本) : 120v 10.0 a (短路至10.0 mω)，输入功率(220v 版本) : 220v 5.0 a (短路至10.0 mω。 | 进口 | 阻抗及载流能力测试 |
| 22 | 阻抗及载流能力测试 | 1台 | 1、符合GB9706.1-2020的8.8.4.2要求 2、电源电压：220V（AC） 3、罐体容积：4000cm3 4、最高工作压力：4MP 5、加热器功率：1.6KW 6、安全爆破压力：2.7－3.3MP 7、温度偏差：±1℃ 8、温度自控范围：室温－200℃） | 国产 | 环境应力耐受性 |
| 23 | 测振动仪 | 1台 | 1、满足标准 GB/T 23716-2009人体对振动的响应 测量仪器 （ISO 8041 , IDT）； GB/T 3241—2010 电声学 倍频程和分数倍频程滤波器（IEC 61260, MOD） GB/T 14790.1—2009 机械振动 人体暴露于手传振动的测量与评价 第1部分：一般要求 GB/T 14790.2—2014机械振动 人体暴露于手传振动的测量与评价 第1部分：工作场所测量实用指南 GB/T 13441.1—2007 机械振动与冲击 人体暴露于全身振动的评价 第1部分：一般要求 GB/T 13441.2—2008 机械振动与冲击 人体暴露于全身振动的评价 第2部分：建筑物内的振动 GB/T 50355-2018 住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准； GB/T 50452-2008 古建筑防工业振动技术规范； JGJ/T 170-2009 城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准； 2、性能指标 2.1 信号输入插座：BNC座和LEMO座 2.2 传感器 传感器 用途 灵敏度 ACE8300 手传振动测量 10mV/m·s-2 ACE8301(三轴向)环境振动测量、低频1/3 OCT分析 45mV/m·s-2 900g80×80×75 ACE8103（单轴向） 环境振动测量、低频1/3 OCT分析50 mV/m·s-2 800 g 60×60×60 ACE8303 全身振动测量 20 mV/m·s-2 300g φ205×10 2.3 时间计权：并行（同时）Ｆ、Ｓ。F档时间常数为1s、S档时间常数为8s； 2.4 积分平均时间：1秒到24小时可分档设定或任意设定 2.5 主要测量指标 1 手传振动 BL（带限）计权与Wh计权的1 s和8 s线性及指数计权瞬时值 积分时间内最大值、最小值、时间平均值，4h等效值、8h等效值。 2 全身振动 积分时间内最大值、最小值、时间平均值。 均方差值、峰值、统计值。 各频率计权振级。各通道频率计权组合总振级。 3 低频振动 积分时间内最大值、最小值、时间平均值。 30个中心频率点振级 多通道计权组合总振级 加速度值、速度值 2.6 量程增益：-20dB、0 dB、20 dB，误差不大于0.2 dB。 2.7 频率范围： 功能 频率范围及测量精度 全身振动测量 VLx-y/VLz ： —— 1.25 Hz～63 Hz(±1 dB) —— 1 Hz～80 Hz(±2 dB) Wb/Wc/Wd/We/Wj/Wk： —— 0.63 Hz～63 Hz(±1 dB) —— 0.315 Hz～125 Hz(±2 dB) —— 0.315Hz～250Hz(+2dB～-∞) Wm： —— 1.25Hz～63Hz(±1dB) —— 0.63Hz～125Hz(±2 dB) —— 0.315Hz～250Hz(+2dB～-∞) 手传振动测量 Wh ： —— 10 Hz～800 Hz(±1 dB) —— 5 Hz～1600 Hz(±2 dB) BL ： —— 12.5 Hz～630 Hz(±1 dB) —— 8 Hz～1000 Hz(±2 dB) 低频环境振动 0.315 Hz～250 Hz(±1 dB) 2.8 测量范围：（以10-6m/s2为参考0dB） 频率计权 量程（dB） 评价说明（详见附表一） VLx-y 60 ～ 176 全身水平 VLz 70 ～ 186 全身垂向 Wb 71 ～ 186 z轴,座椅表面 Wc 68 ～ 184 x轴,座椅-靠背 Wd 63 ～ 185 x,y轴,座椅表面 We 60 ～ 169 rx,ry,rz轴,座椅表面 Wj 78 ～ 186 垂直,卧姿(头部) Wk 70 ～ 186 z轴,座椅表面 Wm 60 ～ 181 建筑物 Wh 60 ～ 186 手臂 注1：量程与传感器灵敏度有关，表2-1中的量程是基于传感器灵敏度为10V/m·s-2。当用户所配加度计的灵敏度不同时，测量范围也会随之不同。 注2：各频率计权的量程与信号频率有关，上表的量程是基于8Hz的信号频率。 2.9 显示器：10.5英寸电容触屏 2.10 储存： 64G固态硬盘 支持数据库查询、索引 2.11打印机：支持蓝牙打印机（自动配对）、串口打印机 2.12输出接口：3个USB3.0、无线wifi、蓝牙 2.13 外形尺寸（mm）：300×110×210 2.14质量：3kg 2.15.带打印机 | 国产 | 测振动 |
| 24 | 微波漏能测试仪 | 1套 | 1、符合GB9706.1-2020的10.3要求, 符合GB 4793的29要求（915MH和2450MHz）， 数字显示微波密度 2、 最大过载功率密度：0- 2W/C㎡ 3、 测定微波密度三段范围选择：0-2、0-10和 0-100mW/C㎡ 4、 测量精度：±1.0dB（0-2、0-10） 5、 反应时间：1-2.5秒 6、 探头长度：12 英寸 7、 标准9V电池 8、 电缆长度：1.2 米 10、频率反应：2450MHz | 进口 | 微波辐射测试 |
| 25 | 机械安全试验系统 | 1套 | 1、机械安全试验系统工装和冲击试验装置毛边锐角测试器 2、施力工装+20mm工装 3、模拟门槛工装 4、侧向滑动工装 5、提拎把手加载装置 6、钢球冲击装置 7、人体重量模型工装 8、冲击实验装置 9、硬木工装 10、粗鲁搬运工装 11、手持设备跌落试验机 12、脚踏开关寿命试验机 | 国产 | 机械安全测试 |
| 26 | 温度测试角 | 1台 | 温度测试角符合GB9706.1-2020的11要求（计划2.5mX1.5mX1.5m） 一、技术参数 1、热电偶：直径小于0.3mm的美国原装OMEGA热电偶K型 2、热电偶布置：全部引出在一个 或 三个接线面板上（可选择） 3、测温铜片：直径15mm,厚度1mm黄铜片，圆铜片的前表面与胶合板的表面平齐 4、测温点数：每个面49点（或定制） 5、测温点布置：100×100mm或76×76mm或50×50mm正方形分布 6、胶合板：厚度约20mm胶合板，正面涂无光黑漆，背面贴灰色胶片板 7、活动顶板部分：安装挂钩，承重15kg 8、结构:1块底板，2块侧板，底部带有脚轮 9、温度记录仪 10、电藕配件要求美国OMG品牌 | 国产 | 大型设备温升试验 |
| 27 | 绕组温升测试仪 | 1套 | 绕组温升测试仪（进口）符合GB9706.1-2020的11.1.3要求, 符合GB9706.1-2007的42要求，测试角根据实际产品需求定尺寸和数量（进口设备可在线测）。 1、符合GB9706.1-2020的11.1.3要求, 符合GB9706.1-2007的42要求，测试角根据实际产品需求定尺寸和数量（进口设备可在线测） 绕组温升测试仪（国产）冷、热态电阻 2、测量范围 （0.100～10000）Ω 3、冷、热态电阻测量精度 (0.100～20.00)Ω (20.00～1000)Ω (1000～10000)Ω，0.2%±5个字 0.2%±3个字 0.2%±2个字 4、温度传感器测量范围及精度范围：（-55～125）℃ 精度：±0.5℃ 5、电 源 AC 220±22V，50Hz±2Hz 6、使 用 环 境 环境温度：（0～40）℃ 相对湿度：≤90% | 进口和国产各一台 | 电子产品绕组升温测试 |
| 28 | 短路过载系统 | 1套 | 电机短路过载测试系统、变压器短路过载测试系统 1 依据GB9706第65页57.9条设计而成， 2 工作电源：AC220V / 20A。 3 试验电压：0～250V可调；最大提供负载功率5KVA 4 试验负载：共提供7路负载， 每组负载分为两个可调档和一个固定档，三档可以自由组合： 220V：可调档0.1A～1A，1A～7A，固定档：7A(自由组合后可到15A) 110V：可调档0.1A～1A，1A～7A，固定档：7A(自由组合后可到15A) 48V：可调档0.1A～1A，1A～10A，固定档：10A(自由组合后可到20A) 36V：可调档0.1A～1A，1A～10A，固定档：10A(自由组合后可到20A) 24V：可调档0.1A～1A，1A～10A，固定档：10A(自由组合后可到20A) 12V：可调档0.1A～1A，1A～10A，固定档：10A(自由组合后可到20A) 5V： 可调档0.1A～1A，1A～10A，固定档：10A(自由组合后可到20A) 5 短路电流: 100A MAX 6 短路电阻≤1Ω 7 温度显示范围:0－300℃; 8 加载时间：0－99小时(可调) 9 显示方式：数显 10精度：3％±5 | 国产 | 有电动机的ME设备和变压器测试 |
| 29 | 火花电燃试验装置 | 1台 | 1、 符合GB9706.1-2020的11.2.2.1 2、 富氧环境是指环境压力不超过110kpa时，氧浓度大于25%；或者环境压力大于110kpa，氧分压大于27.5kpa。 3、 流量计：60-600ml/min； 4、 调压器：3KVA 0-250V； 5、 可调电阻：1档0-1600Ω 2A、2档0-25Ω 10A，1档 6、 符合GB9706.1:2020标准图35，满足GB9706.1:202标准图35到图37的使用2档） | 国产 | 富氧环境中的着火风险 |
| 30 | 防水试验和防尘试验系统 | 1套 | 1、 符合GB9706.1-2020的11.6.5要求,符合GB 4706的要求(满足IPX1/2等级要求。 2、 滴水箱尺寸:10001000mm 3、 降雨量:1 ~5mm/min（可调节） 4、 滴水盘升降高度：1000mm~2000mm（电动) 5、 满足IPX3/4等级要求 6、 摆管半径：R600mm、R1000mm各一根,其它尺寸可定制 7、 电动摆动 8、 配流量计，流量自动调节 9、 孔径：Ø0.5mm 10、孔 数：121 个 11、IPX5/6等级要求带支架 12、样品转台直径600mm 13、高度可调：800-1200mm 14、滴水、摆管淋雨试验共用；带有进水过滤装置，软化水设备以防杂质堵塞滴水及摆管针孔分3路分别为滴水、摆管、花洒、灌水IPX5和IPX6 15、适用电源：电压220V（±10%），50Hz(±2%)。) | 国产 | 水或颗粒物侵入设备 |
| 31 | 心电性能测试仪 | 1台 | 1.依据YY1079-2008，JJG543, JJ760, YY1139-2013, YY0782-2010, YY0885 2013等标准的测试要求，能模拟输出标准检测信号，用于心电图机、心电监护仪等的性能测试。 2.单通道输出支持导联切换功能，所有导联支持皮肤阻抗的叠加功能 ; 3.能模拟输出标准心电、呼吸波形和性能波形信号，用于心电监护仪、心电图机的性能测试； 4.内置皮肤电极阻抗； 5.极化电压：±300mV； 6.性能波形：正弦、方波、三角波、脉冲波等；频率：0.1至1KHz，幅度-10mV至＋10mV； 7.心电波形：1至400BPM，-10mV至＋10mV； 8.呼吸信号：呼吸率1至160BPM，基阻500Ω至40000Ω，变阻0至5.0Ω； 9.触屏控制、内置可充电电池。 | 国产 | 心率的测量，抽检 |
| 32 | 血压计检测仪 | 1台 | 1. 符合JJG 692-2010《无创自动测量血压》的规程要求，完成对无创血压测量设备的性能检测，包括静态压力精度、动态血压重复性、气密性、过压保护等。 2. 静态压力 a) 范围：0—400mmHg；精度：±0.5mmHg；分辨率：0.1mmHg； 3. 可选单位：mmHg、kPa、cmH2O、PSI 。 4. 动态血压 a) 范围：10-295mmHg，预设7组成人血压和6组新生儿血压； b) 重复性：±0.5mmHg； c) 脉搏幅值：0—150%； d) 脉率：15—330BPM； e) 血压包络波调整：±100mmHg； 5. 压力泄露 a) 范围：50—300mmHg； b) 时间：30—120S。 6. 过压保护 a) 范围：0—400mmHg； 7. 众多国际监护仪厂商授权认证的无创血压CalTable算法，提供一致性更好的血压模拟； 8. 高精度的静态压力计，精度达到全量程±0.5mmHg，满足《YY0670-2008》和《JJG692-2010》对标准器静态压力精度的要求； 9. 可进行压力校准，每次加压50mmHg； 10. 交直流两用，可选配12导联ECG、有创血压、温度、呼吸等 | 进口 | 袖带压，抽检 |
| 33 | 血氧饱和度模拟仪 | 1台 | 1. 血氧饱和度模拟范围：35%-100%，分辨率：1 % ，准确度：100-75%：±1%；74-50%：±3%；小于50%未定义；复现性：±1%； 2. 血氧饱和度模拟心率范围：30 - 250 BPM，分辨率：1 BPM；准确度1%±1BPM； 3. 血氧饱和度模拟脉冲波幅值：0~100%标称幅值，分辨率：1%，脉冲幅值为最大通过强度的20%，可以以灌注单位显示； 4. 预装Nellcoar、Ohmeda、Nihon-kohden、datascope、BCI、HP等10个血氧仪厂家的血氧曲线；支持可自定义血氧曲线； 5. 可同时模拟运动状态和动脉含氧量； 6. 可同时输出血氧饱和度光学和电学模拟信号输出； 7. 模拟数种不同的病人情况：正常病人，正常/穿刺，正常/扰动，弱脉病人，弱脉/穿刺，虚弱/扰动，老年病人，肥胖病人，心搏徐缓，心搏徐缓/扰动，心动过速，低血氧，低血氧/穿刺，低血氧/扰动，婴儿，婴儿/扰动等。 | 进口 | 抽检 |
| 34 | 鼻氧管测试仪 | 1台 | 1、测试范围 0～600 KPa；0～87psi(标配) 2、充气头规格： 内径 Φ5.5～8.5 mm（标配） 3、气源压力： 0.25 Map ～0.7 Map（气源用户自备） 4、气源接口： Φ8 mm 聚氨酯管 5、电源 AC 220V 50Hz 6、参照标准：YY/T 1543-2017鼻氧管 7、标准配置： 电控主机、测试主机、打印机 | 国产 | 物理性能测试 |
| 35 | 温热装置 | 1台 | 1、依据QB/T 4903定做(由温热器、循环式恒温水槽、底衬及覆盖材料组成。 2、 底衬及覆盖材料：底衬材料为32支纱布（2层）；覆盖材料为200D³的普通平面绒（8层）；尺寸和温热器表面一致。 3、温热器：温热器用3mm厚热轧不锈钢板，制作一个长600mm、宽300mm、高100mm的箱子，在箱子测试面贴上8mm厚的塑料板（pp），其余5面盖上30mm厚的发泡聚苯乙烯，在塑料板表面再盖上两层底衬。 4、循环式恒温水槽：使水在温热器中以2L/min～4L/min的流量循环，温热部（塑料板的表面）各部分的温度为（35±1）℃) | 国产 | 产品地面温度保持 |