| 序号 | 设备 名称 | 购置数量 | 设备参考技术要求2 | 拟采购来源 | 详细实验用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光显微成像系统 | 1 | 性能需求： 此类系统在工作模式上，平台需自带暗室、全自动进行大景深和全景图扫描的包含了明场、相差、荧光等多通道扫描的全自动工作站； 检测通量上，可对多个载玻片、孔板（塑料及玻璃）、各尺寸培养皿、活细胞培养工作站等进行样品检测分析，自带暗室仓； 在空间维度上具备X轴、Y轴、Z轴全自动扫描成像和高分辨显微成像功能，后期可实现全板及全孔的自动化细胞成像及3D微组织，模式生物，细胞群体及亚细胞结构的多层次成像； 在时间维度上后期可增加具备精确调控CO2及O2浓度的气体控制装置，四区域温度控制系统及湿度控制仓，从而保障样品在完全的活细胞培养条件下捕捉到实验的全部过程； 在色彩通道维度上，具备明场，彩色明场，相差及多色荧光，可极大限度的满足各类生物研究成像检测的需求 在检测模式上，可增加实现基于显微成像系统的活细胞动态成像模式；基于光栅系统的共焦扫描成像分析；可在一次实验中同时获取定量与定性的多模式数据结果。 . 最后，基于多维成像进行的图像与数据分析系统可实现从样品信号采集到图像分析、数据获取、数据处理、多参数拟合、细胞空间信息、形态学角度分析等多组定性与定量结果。 设备参数需求： 1、光源：全波段LED荧光光源 2、调焦：自动对焦，可调节调焦上限。 3、全自动防荧光淬灭减轻模式 4、白\黑平衡功能。 5、电动载物台移动范围不小于11480mm，移动精度1um 6、带多孔板样品夹、玻片夹、培养皿夹,可直接扫描孔板 7、Z轴马达精度0.1um 8、电动物镜转换 9、光圈、曝光时间可调 10、物镜：针对倒置显微镜应用优化的分辨率和透过率物镜，满足普通明场、侧射、荧光观察方式。 11、物镜转换器：≥6位物镜转盘，一体化设计，增强光路稳定，具有齐焦功能 12、物镜2X，，数值孔径：NA≥0.1，0，工作距离≥8.5mm 13、物镜 4×， 数值孔径：NA≥0.20，工作距离≥20.0mm 14、物镜 20×， 数值孔径：NA≥0.75，工作距离≥0.6mm 15、相差20X，数值孔径：NA≥0.45，工作距离≥7.5mm 16、去雾功能 17、实时图像对比度调节，多通道不同对比度同时成像 18、Quick full focus功能：快速超景深全副对焦 19、内置原厂减震装置 20、自带厂家原装一体化暗室 21、荧光光源：长寿命LED荧光光源，使用寿命≥20000小时。 22、荧光滤色镜套：红蓝绿三组带通滤色块 23、绿光激发波长470\40nm，吸收波长525\50nm。 24、蓝光激发波长395\295nm，吸收波长460\50nm 25、红光激发波长545\25nm，吸收波长605\70nm 26、荧光激发块转盘：≥4孔 27、摄像系统：高灵敏度冷却CCD。 28、图像采集速度：全幅像素≥90帧。 29、CCD制冷系统：半导体制冷，零下25℃±2℃ 30、可扩展高内涵、共聚焦功能，如活细胞动态分析，切片模块等 31、设备配置要求: 1.倒置荧光显微镜主机 1台。 2.4X，20X物镜 及20X相差物镜各 1个。 3.高灵敏度冷却CCD 1个 4.红蓝绿三色荧光滤光片 各1个。 5.长寿LED荧光光源 1个（内置）。 6. 分析应用程序。 7.台式电脑、23英寸显示屏 | 进口 | 多通道全自动扫描成像系统在显微成像及微孔板检测的基础上，建立了一个更高层次的，包空间、时间、色彩通道、检测模式、高通量及数据分析等多个维度的科研平台，实现了多信号、多数据、自动分析及一体化的特点，弥补了常规显微成像的不足，为实验室研究平台带来前所未有的细胞检测分析体验。 |
| 2 | -85℃超低温冷冻存储箱 | 1 | 1、工作条件：环境温度10～32℃，环境湿度:（20～80%）RH，工作电压：（198～242）V，频率：(50 ±1)HZ。 2、样式：立式。 3、有效容积:340L。 4、精确控温：高清晰LED数码温度显示，显示精度0.1℃，左侧设置按键锁、制冷、电源、电量低、断电、静音、门开关8个指示灯，清晰了解产品运行状态，高精度微电脑温度控制系统，内置多路传感器，可确保箱内温度保持在-40℃~-86℃范围内。 5、箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。 6、内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 7、标配四个万向脚轮，方便移动安放。 8、过滤网可拆卸，清洗方便。 9、内部结构：三层不锈钢隔板，可调节层架式结构，方便分类存储。 10、四磁吸内门，内外双层门设计，锁住冷气，保温效果好。 11、标配测试孔：左侧一个，方便监测箱内温度。 12、助力把手，开启轻便，把手带锁，另可配置任意外挂锁，实现双人管理，保障样本安全。 13、保温材料：采用加厚保温层及VIP保温板，保温层厚度：110mm，多道门封设计，保温效果好。 14、大面积翅片式冷凝器,散热面积大，盘管式蒸发器，制冷迅速。 15、国际名牌高效压缩机，动力强劲，质量更可靠，进口EBM低噪音风机，节能高效。冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。 16、制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量，自主知识产权的独特制冷回路。 17、安全存储：完善的声光报警系统（高低温、开门、电压异常、断电报警、传感器故障、冷凝器散热差、系统故障等），物品存储更安全； 18、开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数； 19、标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据输出PDF格式（中英文格式可选），最大存储条数100000条，最大存储时限45年。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。蓄电池可持续为冰箱报警、USB端口供电。 | 国产 | 用途：适用于科研机构、特殊材料的超低温实验。用于科室生物材料、样品及样本的超低温冻存; 以及用于特殊材料、电子器件及金属零件的低温试验和深冷处理. |
| 3 | 全自动高通量数字基因分析系统 | 1 | 1、主要应用领域有：拷贝数变异、 稀有突变检测、基因相对表达研究、转基因检测、二代测序结果验证、 肿瘤液体活检、无创产前诊断、靶向测序等，不同规格耗材微孔数/微滴数需要同时满足上述应用需求（≥2万微孔/微滴）； 2、一体机设计：仪器采用压力动力产生油包水微滴， 微滴生成、扩增、检测过程一体化集成设计， 全自动完成检测分析，无需外接任何外源性气源及空气压缩机，便于实验室布置和维护管理； 3、仪器内置液滴生成油和检测油，可自动加入，可满足超过大样本的检测用量； 4、体系分割方式要求是微滴式（油包水）而非芯片式（物理分隔），最大程度保持核酸分子分配过程的随机和独立； 5、实验体系：单孔上样量可在 20-50 µL 范围内调节，无需更换设备，可根据实验类型灵活调整上样量； 6、微滴生成数可根据上样量不同自动调节； 7、检测通量：可同时独立检测 1-96 个样品，样本数量灵活可调， 避免试剂耗材浪费； 8、微滴生成检测丰度：单孔可检测有效微滴数量：≥70000 个； 9、可检测的荧光通道： ≥ 5 个荧光检测通道，包含 FAM、 VIC/HEX、 ROX、 CY5、 CY5.5/Q705常用检测通道； 10、检测通道无需添加本底荧光，无需内参通道； 11、机器内部自带控温程序，可对 RNA 样本在制备微滴之前，在芯片内先进行全封闭的逆转录反应； 12、可支持多种不同预扩增多指标芯片。 样本可在芯片内完成全封闭式预扩增， 自动与下游一个或多个不同次级体系混合并生成微滴，实现超过 20 个指标检测； 13、扩增模块最大升降温度速率： ≥10 度/秒， 可快速完成 PCR 反应； 温控模块采用水冷模式制冷，制冷效率高，噪音小； 14、每张芯片可独立设置温控程序；一次上机芯片数≥12个； 15、微滴体积： 0.5 nL； 16、微滴尺寸差异： <3%； 微滴生成过程带有视觉质控功能，对微滴尺寸进行识别校正； 17、检测方式：数据读取形式：流式微滴计数分析，微液滴逐个检测，阴阳微滴区分显著，非平板相机拍照采集模式； 18、光源： LED灯或激光器； 19、光源数量:固态激光器≥3个或者LED灯≥6个 20、检测器：高灵敏度PMT检测器或者硅光子检测器，无需掺入额外本底荧光即可识别阴性液滴； 21、全流程全封闭体系设计，确保样本加样后不与芯片外部环境接触，确保 PCR 产物不流经仪器内部、 不暴露在空气中，减少气溶胶污染； 22、仪器内带有消杀装置，进一步降低污染风险； 23、仪器内设置有专用的废料存储盒，支持微滴样品回收功能， 用于下游分析； 24、芯片带有二维码信息，仪器内部自带扫描模块 25、流水工作队列模式， 可实现随到随检； 可设置加急位， 随时插入芯片队列中，优先完成全流程检测 26、动态范围： 5 个数量级， 1~300000 copies/sample； 27、检测仪控制分析软件： 分析软件可同时对多批次数据自由组合分析，编辑公式对数据进行二次分析，可自动绘图；可预设检测项目及其判读标准，软件自动判读检测结果，并可根据客户需要生成和打印医学检测报告，报告格式可定制；分析软件可根据客户需求定制； 28、有配套新冠、诺如、HIV、流感、结核、乙肝、细菌等试剂盒。 | 国产 | 用途：数字PCR是第三代PCR技术，与传统PCR、定量PCR相比，其结果的准确性、灵敏度和结果重现性更佳。目前已是众多先进实验室的常规检测产品之一。创新的仪器设计和灵活的微孔板选择，使其流程简单、速度快、通量高，可以避免常规数字PCR的诸多缺陷。数字PCR系统可用基因表达差异研究，拷贝数变异检测，低丰度和稀有序列的精确定量，甲基化定量，病原微生物检测和二代测序文库定量，以及CRISPR基因编辑结果验证等。 新进数字PCR可保障本学科的科研工作正常开展，同时也可以为其它实验室、科研单位及企业提供测试分析服务。随着生命科学领域研究的深入，对于基因的精确、绝对定量逐渐成为研究热点，全自动数字PCR仪是完成这些工作的必备前提。数字PCR仪的配备是我单位科研进步的基础，也是继续承接国家及省部级相关课题所必须具备的条件。 |